技术参数
一、设备名称：动物专用台式彩色超声多普勒系统
二、数量：4台
三、设备主要用途：
主要用于：狗，猫，马，牛，羊等多种动物临床腹部，心脏，小器官，外周血管，经直肠，肌肉骨骼，术中等检查
四、主机及技术参数要求：
1、通用功能
1.1彩色显示器≥23.8寸，可上下、左右，前后共计≥6个角度移动
[bookmark: _GoBack]1.2双翼支持臂，支持≥6个角度灵活自由移动，可以实现多个角度观察显示器
1.3主机一体化触摸屏≥13.3寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能，触摸屏角度30度可调。
1.4主机标配探头接口：标配≥4个激活探头槽
1.5操作面板可升降、左右旋转，并且内置隐藏式实体物理26字母键盘，可随时推拉调出，方便文字快速输入以及快捷键的定义。
1.6支持B/C双实时显示
1.7多倍波束合成
1.8二维灰阶模式
1.9谐波成像模式
1.10M型模式
1.11彩色M型模式
1.12解剖M型模式 ≥3条取样线
1.13彩色多普勒成像，需包括彩色、能量、方向能量多普勒模式
1.14频谱多普勒成像，需包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
1.15组织多普勒成像≥4种模式，需至少包含TVI, TVD, TVM, TEI四种模式
1.16负荷成像
1.17宽景成像，要求所有探头可用，具备扫描速度提示
1.18空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥9条线
1.19斑点噪声抑制技术，可调级别≥7
1.20频率复合成像
1.21扩展成像要求支持凸阵、线阵
1.22智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等
1.23全屏放大
1.24局部放大，支持前端、后端放大
1.25有专业动物预置参数，包括狗猫牛马羊
1.26自动工作协议，要求支持狗猫心脏、腹部检查模式，在检查过程中自动标注、体标和自动进入检查模式，提高工作效率（需提供实物图片作为证明）
1.27 内置动物超声教学软件，以文字检查要领、实景图、声像图、结构示意图指导操作者进行标准切面的正确扫查，包括腹部、小器官、生殖、心脏应用部位 ，具备语音、文字、视频教学提示；（需提供实物图片作为证明）
1.28一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。
1.29支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑，并且支持远程教学直播。（需提供实物图片作为证明）
1.30焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。
1.31全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。
1.32原始数据处理，可处理参数≥35项
1.33穿刺增强,要求具备多个角度可选，并在显示屏上有最佳穿刺角度显示，提高穿刺的准确性.
1.34弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能。（需提供实物图片作为证明）
[bookmark: _Hlk113455438]1.35造影成像功能，要求支持线阵探头、相控阵探头。支持双计时器，支持向前、向后存储，向后存储时间≥6分钟。（需提供实物图片作为证明）
1.36支持实时显示组织图像和造影图像以及造影图像和组织图像位置互换（需提供实物图片作为证明），
1.35.7支持造影定量分析，并且取样点可跟踪感兴趣区运动。（需提供实物图片作为证明）

2.探头规格
2.1宽频变频技术，系统频率范围1.3-13.5MHz
2.2超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种
2.3腹部标配探头：频率范围2.6-12.8MHz，扩展后最大角度≥140度
2.4浅表线阵探头：4.4-13.5 MHz
2.5心脏探头：频率范围2.3-7.2MHz
3、系统技术参数及要求
3.1二维灰阶成像单元
3.1.1数字化声束形成器
3.1.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
[bookmark: _Hlk113455993]3.1.3接收方式：通道数≥41472，多倍信号并行处理
3.1.4扫描线：每帧线密度≥230超声线
3.1.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
3.1.6最大帧率: ≥1388帧/秒
3.1.7TGC: ≥8段
3.1.8LGC: ≥8段（需提供实物图片作为证明）
3.1.9二维灰阶：≥256
3.1.10动态范围: ≥180 
3.1.11增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
3.1.12伪彩图谱: ≥8种
3.2彩色多普勒参数
3.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
3.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
3.2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 
3.2.4最大帧率: ≥300 帧/秒
3.2.5支持B/C 同宽
3.3频谱多普勒参数
3.3.1频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
3.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等
3.3.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
3.3.4PW最大速度: ≥8.00m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s）
3.3.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）
3.3.6取样容积: 0.5-20mm 
3.3.7偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 
3.3.8零位移动：≥8 级
3.3.9快速角度校正
3.3.10支持频谱自动测量
4、测量功能
4.1具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等
4.2自定义测量快捷键：支持产科、心脏测量等
4.3心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记
5、检查存储和管理
5.1内置硬盘≥1T 
5.2内置超声工作站
5.3多种导出图像格式：导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。（需提供实物图片作为证明）
5.4 USB接口≥5个

